| ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP | MODEL | Rok produkcji | Producent | Kraj pochodzenia |

Załącznik Nr 5

Parametry wymagane analizatora do badań immunohematologicznych

| ## L.P | Obligatoryjne minimalne (wymagane) parametry lub funkcje: | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | 2 | 3 |
| I . WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator immunohematologiczny, kompletny gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem akcesoriów zużywalnych i odczynników). Nie starszy niż 2018 r. |  |
| 2. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |
| 3. | Wykonywanie wszystkich badań wyszczególnionych w załączniku |  |
| 4. | Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o mikrokolumnową metodę żelową. |  |
| 5. | Automatyczny odczyt odczynników, próbek badanych i kart na podstawie kodów kreskowych. |  |
| 6. | Optymalizacja zużycia kart i odczynników |  |
| 7, | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepów. |  |
| 8. | Monitorowanie w czasie rzeczywistym odczynników, kart i płynów myjących. |  |
| 9. | Analizator wyposażony w system zapobiegania złamaniu igły |  |
| 10. | Wbudowany system kontroli dla poszczególnych modułów analizatora: wirówka-kontrola prędkości wirowania, inkubator-kontrola temperatury, pipetowanie- kontroli objętości pipetowania. |  |
| 11. | Wszystkie odczynniki od jednego producenta ze znakiem CE, po zawarciu umowy Wykonawca dostarcza aktualne karty charakterystyki odczynników w formie papierowej lub elektronicznej. |  |
| 12. | Analizator umożliwia otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie- jednoczesne otwieranie kart i dozowanie. |  |
| 13. | Automatyczne usuwanie zużytych kart |  |
| 14. | W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni na własny koszt back-up tj. Wirówkę, inkubator i pipetę automatyczną, co zapewni ciągłość w przypadku awarii analizatora. Wykonawca dostarczy też drukarkę kodów kreskowych. |  |
| 15. | Instalacja, uruchomienie, wpięcie i konfiguracja analizatora do systemu ProdLab na koszt Wykonawcy i dwukierunkowa transmisja danych. |  |
| 16. | Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz) w formie zewnętrznego UPS. |  |
| 17. | Minimum dwa szkolenia użytkowników w zakresie obłsugi, konserwacji, wykonywania badań i ich interpretacji zgodnie z procedurami na koszt Wykonawcy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem. |  |
| 18. | Serwis techniczny i przegląd minimum 1 raz w raku, bezpłatny zagwarantowany na czas trwania umowy dzierżawy. |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – maksimum 12 h od zgłoszenia (w dni robocze) Wykonawca gwarantuje możliwość zgłoszenia awarii 24 na dobę od poniedziałku do soboty. |  |
| 20. | Użyczenie bezpłatnego aparatu po wygaśnięciu zawartej umowy, do 30 dni, w celu wykorzystania pozostałych w magazynie Zamawiającego odczynników. |  |
| 21. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu w okresie obowiązywania umowy, mającego istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie aparatu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt analizatora na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż oferowany w tym postępowaniu przetargowym. |  |
| 22. | Deklaracje CE dla aparatu i odczynników. |  |
| 23. | Wszystkie oferowane odczynniki z wyjątkiem krwinek wzorcowych z terminem ważności min. 6 msc. |  |
| 24. | Wymagane są sukcesywne dostawy odczynników wg harmonogramu na dany rak. Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8°C). Wymóg dostaw transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8°C) dotyczy tylko krwinek wzorcowych. |  |
| 25. | Analizator zgłaszający stan alarmowy, jeśli ilość odczynników jest niewystarczająca do wykonywania zaplanowanych badań. |  |
| 26. | Wykonawca zapewni materiały do walidacji metody. |  |

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE „TAK/NIE” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory w 100% wykorzystujące mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierające podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujące materiał badany. | TAK- 15 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Konserwacja analizatora nie częściej, niż 1 raz w miesiącu potwierdzona w materiałach/instrukcji producenta. | TAK- 15 pkt.; NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Karty do oznaczeń grup krwi, kontroli grupy krwi dawcy i biorcy zawierają kolumnę z kontrolą wewnętrzną. | TAK – 15 pkt.; NIE- 0 pkt. |  |
| RAZEM |  | MAX 45 PUNKTÓW |  |

Niewypełnienie tabeli w kolumnie „ Oferowany parametr” spowoduje, iż Zamawiający przyzna

0 punktów.