Załącznik Nr 2 Parametry techniczne

Pakiet Nr I Cyfrowy mobilny aparat rentgenowski

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

- Pełna nazwa: Cyfrowy mobilny aparat rentgenowski – 1 szt.

- Producent:

- Nazwa i typ:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  | bez punktacji |
| 2 | Ofertowany model/typ | podać |  | bez punktacji |
| 3 | Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, nieużywany, nierekondyncjonowany, niepowystawowy | Tak |  | bez punktacji |
| 4 | Wszystkie elementy aparatu objęte jednym certyfikatem CE | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Ten sam producent aparatu RTG oraz detektora | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Szkolenie aplikacyjne – 1 dzień | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Przeprowadzenie testów specjalistycznych i odbiorczych | Tak |  | bez punktacji |
| 10 | Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016 potwierdzający zdolność do dystrybucji, instalacji oraz serwisu wyrobów medycznych do diagnostyki obrazowej. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 11 | Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie minimum trzy zamówienia polegające na dostawie mobilnego aparatu RTG i potwierdzi ten fakt dowodem tj. referencją bądź innym dokumentem, (dokument powinien określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument) na kwotę min. 450 000 brutto każda | Tak |  | bez punktacji |
|  | II GENERATOR RTG |  |  |  |
| 1 | Moc ≥32 kW | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 2 | Zakres napięć generatora min. 40-150 kV | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 3 | Zakres prądu min. 10-500 mA | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 4 | Zakres obciążenia prądowo-czasowego min. 0,1 - 500 mAs | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 5 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 6 | Ekspozycje wykonywane przez akumulatorowe zasilanie (bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej) | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Kabel z wyzwalaczem ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Pilot bezprzewodowy do wyzwalania ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
|  | III MECHANIKA |  |  |  |
| 1 | Kolumna lampy składana teleskopowo | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Waga ≤ 350 kg | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 3 | Odległość minimalna podłoga-ognisko ≤55 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 4 | Odległość maksymalna podłoga-ognisko ≥203 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 5 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko – centrum kolumny aparatu ≥ 130 cm | Tak, podać |  | ≥ 135 cm – 10 pkt < 135 – 0 pkt |
| 6 | Szerokość aparatu ≤ 56 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 7 | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤140 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 8 | Długość aparatu w pozycji transportowej ≤ 130 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 9 | Pochylenie kołpaka lampy min. +90° do -30° | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 10 | Zakres obrotu kolimatora min. +/- 90° | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 11 | Zakres obrotu kolumny aparatu ≥ +/-300° | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu lampy RTG (w osi ramienia) +/-180° | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 13 | Poziom nachylenia podłoża możliwy do pokonania przez aparat min. 7° | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 14 | Pojemność baterii aparatu umożliwia pokonanie dystansu min. 40 km | Tak, podać |  | ≥ 50 km – 10 pkt < 50 km – 0 pkt |
| 15 | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. 5 km/h | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 16 | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody | Tak |  | bez punktacji |
| 17 | System bezpiecznej jazdy (w przypadku źle zabezpieczonego ramienia system ogranicza prędkość jazdy do wartości bezpiecznej) | Tak |  | bez punktacji |
| 18 | Możliwość sterowania przesuwem aparatu w przód, tył, obrót za pomocą przycisków umieszczonych na kolimatorze / kołpaku / wyświetlaczu dotykowym | Tak |  | bez punktacji |
| 19 | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | Tak |  | bez punktacji |
| 20 | Blokada ramienia lampy na czas transportu | Tak |  | bez punktacji |
| 21 | System powiadomień świetlnych - informacja o statusie urządzenia: oczekiwanie, ekspozycja, awaria (lokalizacja na kolumnie urządzenia) | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| IV LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 1 | Wielkość małego ogniska 0,6 mm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 2 | Wielkość dużego ognisko 1,2 mm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 3 | Pojemność cieplna anody ≥300 kHU | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 4 | Pojemność cieplna obudowy lampy ≥1 MHU | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 5 | Prędkość obrotów anody lampy RTG ≥ 3000 obr/min | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 6 | Zabezpieczenie lampy RTG przed przegrzaniem | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość wyboru min. 3 rodzajów filtracji. Filtry wbudowane/zintegrowane z kolimatorem | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Filtracja całkowita ≥2.5 mmAl | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 9 | Czytelny wyświetlacz danych, zlokalizowany na kołpaku lampy RTG, w postaci ekranu dotykowego z informacją min. rodzaju badania, kącie ustawienia lampy w stosunku do detektora, ekran o przekątnej min. 7" | Tak, podać przekątną ekranu |  | bez punktacji |
| 10 | Kolimator z możliwością nastawy każdej z blend z osobna | Tak/nie |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 11 | Kolimacja automatyczna oraz manualna | Tak |  | bez punktacji |
| 12 | Miernik dawki DAP (nie dopuszcza się kalkulatorów dawki) | Tak |  | bez punktacji |
| V ZASILANIE |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość zasilania aparatu z sieci elektrycznej lub z wbudowanego akumulatora | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Możliwość wykonywania ekspozycji podczas ładowania baterii | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Możliwość przemieszczania aparatu w przypadku rozładowanych akumulatorów | Tak |  | bez punktacji |
| 4 | Ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatorów | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Czas ładowania do pełnego naładowania baterii ≤ 4 godz | Tak |  | bez punktacji |
| VI BEZPRZEWODOWY DETEKTOR 43x35 |  |  |  |  |
| 1 | Wymiary aktywnego pola obrazowania Min. 42,5 x 34,5 cm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 2 | Aktywna matryca detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 7,4 Mpx | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 3 | Wielkość piksela ≤ 140 µm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 4 | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 5 | Rozdzielczość przestrzenna ≥ 3,5 lp/mm | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 lp/mm ≥ 65% | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 7 | Waga ≤ 3,5 kg | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 8 | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni) min. 300 kg | Tak, podać |  | ≥ 400 kg – 10 pkt < 400 kg – 0 pkt |
| 9 | Maksymalne obciążenie detektora (punktowo) min. 200 kg | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 10 | Odporność na wodę oraz cząstki stałe min. IP54 | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 11 | Możliwość wymiany baterii bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  | bez punktacji |
| 12 | Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii min. 500 | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 13 | Automatyczne ładowanie detektora w kieszeni aparatu | Tak |  | bez punktacji |
| 14 | Wskaźnik naładowania baterii detektora w detektorze | Tak |  | bez punktacji |
| 15 | Możliwość ładowania baterii detektora w aparacie | Tak |  | bez punktacji |
| 16 | Blokada detektora w kieszeni aparatu | Tak/nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 17 | Wskazywanie na wyświetlaczu aparatu RTG kąta pod, którym znajduje się detektor w stosunku do lampy | Tak |  | bez punktacji |
| VII KONSOLA TECHNIKA ZINTEGROWANA Z APARATEM |  |  |  |  |
| 1 | Monitor dotykowy LCD zintegrowany z aparatem, do sterowania urządzeniem o przekątnej ≥21" | Tak, podać ilość cali |  | bez punktacji |
| 2 | Oprogramowanie konsoli operatora całkowicie w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu poglądowego max. 3 s. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość zabezpieczenia dostępu do konsoli technika za pomocą hasła | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Automatyczny oraz manualny wybór parametrów generatora | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Obróbka obrazu pozwalająca m.in.. na: regulację jasności i kontrastu obrazów, adnotacje na obrazach, obracanie i powiększanie obrazów, regulację okna obrazu, umieszczanie oznaczenia projekcji L/R, pomiary odległości kątów | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0. z obsługą protokołów: Worklist Manager, Storage, MPPS, Stortage commitment, Send, Print | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli technika | Tak |  | bez punktacji |
| 10 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak |  | bez punktacji |
| 11 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po dokonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak |  | bez punktacji |
| 12 | Programy anatomiczne w języku polskim | Tak |  | bez punktacji |
| 13 | Możliwość edycji i definiowania protokołów badania | Tak |  | bez punktacji |
| 14 | Pediatryczne zarządzanie naświetlaniem, obrazowanie w oparciu o masę min. 5 etapów | Tak, podać |  | ≥ 6 etapów – 10 pkt < 6 etapów – 0 pkt |
| 15 | Ilość obrazów w pamięci min. 10 000 | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 16 | Tryb nocny – dostosowanie temperatury barwy ekranu oraz dźwięku dla pracy w nocy | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 17 | Analiza zdjęć odrzuconych | Tak |  | bez punktacji |
| 18 | Możliwość zablokowania wyświetlacza kiedy aparat jest włączony w celu czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| VIII GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych ≥10 lat | Tak |  | bez punktacji |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.   	                    ____________________________

(imię i nazwisko) podpis osoby (osób)

upoważnionej (nych) do reprezentowania Wykonawcy